## 汇总表（详表
紫外线杀菌灯 比较试验结果汇总表
序 号 | 检验 报告号 | 样品名称 | 标称商标或品牌 | 规格型号 | 批号或生产日期 | 样品单价 | 生产商/制造商名称 | 生产商/制造商地址 | 杀灭对数值 |  |  | 紫外线辐射照度(μW/cm2) |  |  | 初始臭氧产出率(g/（kW•h）) |  |  | 启动特性(s) |  |  | 灯的外形尺寸 |  |  | 灯头 |  |  | 杀菌/消毒时间分值 |  |  | 消毒效果分值 |  |  | 紫外线辐射照度分值 |  |  | 初始臭氧产出率分值 |  |  | 启动特性分值 |  |  | 灯的外形尺寸分值 |  |  | 灯头分值 |  |  | 使用说明书易读性分值 |  |  | 操作简易性能分值 |  |  | 防误操作性分值 |  |  | 杀菌后嗅觉体验分值 |  |  | 质感分值 |  |  | 使用测评总分值 |  |  | 备注
|  |  |  | 规格型号 | 批号或生产日期 | 样品单价 | 生产商/制造商名称 | 生产商/制造商地址 | 标准值 | 标示值 | 实测值 | 标准值 | 标示值 | 实测值 | 标准值 | 标示值 | 实测值 | 标准值 | 标示值 | 实测值 | 标准值 | 标示值 | 实测值 | 标准值 | 标示值 | 实测值 | 标准值 | 标示值 | 实测值 | 标准值 | 标示值 | 实测值 | 标准值 | 标示值 | 实测值 | 标准值 | 标示值 | 实测值 | 标准值 | 标示值 | 实测值 | 标准值 | 标示值 | 实测值 | 标准值 | 标示值 | 实测值 | 标准值 | 标示值 | 实测值 | 标准值 | 标示值 | 实测值 | 标准值 | 标示值 | 实测值 | 标准值 | 标示值 | 实测值 | 标准值 | 标示值 | 实测值 | 标准值 | 标示值 | 实测值
|  |  |  | 规格型号 | 批号或生产日期 | 样品单价 | 生产商/制造商名称 | 生产商/制造商地址
1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 39 | 40 |  | 39 | 40 |  | 39 | 40 |  | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |  |  |  | 51 | 52 | 53 | 51 | 52 | 53 | 73
1 | WCJ2020-0731 | 紫外线杀菌台灯 | — | SQ-TD-01 | 2020-02-29 | 209 | 上海申蒂依家居用品有限公司 | 青浦区练塘镇章练塘路588弄35号3幢A区 | ≥3.00 | — | min.5.51 | — | — | 104.85 | — | — | 0.47（无标称值） | 10 | — | <10 | — | — | 2G11(通过) | — | — | 2G11(通过) | — | — | 10 | — | — | 10 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | 5 | — | — | 5 | — | — | 5 | — | — | 0 | — | — | 1 | — | — | 2 | — | — | 1 | — | — | 0 | — | — | 4.8 | —
2 | WCJ2020-0732 | 紫外线杀菌台灯 | — | HS208005002 | — | 219.56 | 中山市汉思威诺灯饰有限公司 | 中山市横栏镇益辉一路36号 | ≥3.00 | — | min.5.26 | — | — | 96.24 | — | — | > 1.33（无标称值） | 10 | — | <10 | — | — | 2G11(通过) | — | — | 2G11(通过) | — | — | 10 | — | — | 10 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | 5 | — | — | 5 | — | — | 5 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | 1 | — | — | 0 | — | — | 4 | — | — | 4.8 | —
3 | WCJ2020-0733 | 紫外线杀菌台灯 | — | ST-XD-02 | 2020-02 | 722.2 | 中山市视贝科技有限公司 | 广东省中山市古镇冈东裕丰街一号 | ≥3.00 | — | min.5.51 | — | — | 109.43 | — | — | 0.00042 | 10 | — | <10 | — | — | 2G11(通过) | — | — | 2G11(通过) | — | — | 10 | — | — | 10 | — | — | 5 | — | — | 10 | — | — | 5 | — | — | 5 | — | — | 5 | — | — | 6 | — | — | 2 | — | — | 4 | — | — | 10 | — | — | 6 | — | — | 7.9 | —
4 | WCJ2020-0734 | 雪莱特紫外线消毒灯 | — | HJ-1406 | 2020-6-17 | 552 | 佛山小雪科技有限公司 | 广东省佛山市南海区狮山科技工业园A区 | ≥3.00 | — | min.5.51 | — | — | 140.24 | — | — | > 1.10（无标称值） | 10 | — | <10 | — | — | 2G11(通过) | — | — | 2G11(通过) | — | — | 10 | — | — | 10 | — | — | 8 | — | — | 0 | — | — | 5 | — | — | 5 | — | — | 5 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | 6.0 | —
5 | WCJ2020-0735 | 紫外线消毒灯 | FSL/佛山照明 | YSTL801-W | 2020- II | 199 | 佛山电器照明股份有限公司 | 佛山市汾江北路64号 | ≥3.00 | — | min.4.32 | — | — | 94.93 | — | — | 0.00088 | 10 | — | <10 | — | — | 2G11(通过) | — | — | 2G11(通过) | — | — | 10 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | 10 | — | — | 5 | — | — | 5 | — | — | 5 | — | — | 2 | — | — | 8 | — | — | 0 | — | — | 4 | — | — | 2 | — | — | 5.1 | —
6 | WCJ2020-0736 | 紫外线灭菌灯 | 汤玛斯（TONMAS） | WS-001B-36W | — | 183 | 中山市汤玛斯电器有限公司 | 中山市东升镇高沙第二工业区汤玛斯大厦 | ≥3.00 | — | min.3.87 | — | — | 100.71 | — | — | 0.00112 | 10 | — | <10 | — | — | 2G11(通过) | — | — | 2G11(通过) | — | — | 10 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | 10 | — | — | 5 | — | — | 5 | — | — | 5 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | 4.8 | —
7 | WCJ2020-0737 | 消毒灯DT23 | NVC | YWJ-038 | 2020-5-8 | 229 | 芜湖雷士照明电子商务有限公司 | 芜湖经济技术开发区银湖北路38号综合楼A502室 | ≥3.00 | — | min.5.51 | — | — | 129.05 | — | — | 0.0009 | 10 | — | <10 | — | — | 2G11(通过) | — | — | 2G11(通过) | — | — | 10 | — | — | 10 | — | — | 6 | — | — | 10 | — | — | 5 | — | — | 5 | — | — | 5 | — | — | 10 | — | — | 10 | — | — | 8 | — | — | 2 | — | — | 10 | — | — | 8.7 | —
8 | WCJ2020-0738 | 紫外线杀菌台灯 | — | FG-E-1 | 2020-03 | 598.8 | 深圳明辉电子有限公司 | 深圳市燕南路桑达工业区404栋602号 | ≥3.00 | — | min.5.26 | — | — | 120.66 | — | — | > 1.07（无标称值） | 10 | — | <10 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | 10 | — | — | 8 | — | — | 0 | — | — | 5 | — | — | 5 | — | — | 5 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | 2 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | 6.0 | —
9 | WCJ2020-0739 | 紫外线消毒灯 | Cnlight雪莱特 | HJ-1701 | 2020-04-17 | 435 | 广东雪莱特光电有限公司 | 佛山市南海区狮山科技工业园A区 | ≥3.00 | — | min.5.51 | — | — | 145.84 | — | — | > 0.96（无标称值） | 10 | — | <10 | — | — | 2G11(通过) | — | — | 2G11(通过) | — | — | 10 | — | — | 10 | — | — | 10 | — | — | 0 | — | — | 5 | — | — | 5 | — | — | 5 | — | — | 2 | — | — | 8 | — | — | 10 | — | — | 0 | — | — | 4 | — | — | 6.9 | —
10 | WCJ2020-0740 | 紫外灭菌灯 | OPPLE | OP-DTZW-38 | — | 224 | 欧普照明电器（中山）有限公司 | 中山市古镇镇海州东岸北路275号A幢 | ≥3.00 | — | min.4.27 | — | — | 141.04 | — | — | 0.00045 | 10 | — | <10 | — | — | 2G11(通过) | — | — | 2G11(通过) | — | — | 10 | — | — | 0 | — | — | 9 | — | — | 10 | — | — | 5 | — | — | 5 | — | — | 5 | — | — | 8 | — | — | 1 | — | — | 6 | — | — | 8 | — | — | 8 | — | — | 7.3 | —
11 | WCJ2020-0741 | 黑马紫外线消毒台灯 | SLD圣伦多 | SLD38D8801 | — | 399 | 中山市圣伦多照明电器有限公司 | 中山市古镇镇曹二村东岸北路375号首层之2 | ≥3.00 | — | min.4.23 | — | — | 101.15 | — | — | > 0.87（无标称值） | 10 | — | <10 | — | — | 2G11(通过) | — | — | 2G11(通过) | — | — | 10 | — | — | 10 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | 5 | — | — | 5 | — | — | 5 | — | — | 6 | — | — | 8 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | 2 | — | — | 4.8 | —
12 | WCJ2020-0742 | 紫外线杀菌灯 | 至方 | ZW36D17W | — | 448 | 江苏祁裕泰电光源医疗器械有限公司 | 江阴市璜土镇东横街70号 | ≥3.00 | — | min.3.33 | — | — | 109.32 | — | — | 0.00086 | 10 | — | <10 | — | — | 2G11(通过) | — | — | 2G11(通过) | — | — | 10 | — | — | 0 | — | — | 7 | — | — | 0 | — | — | 5 | — | — | 5 | — | — | 5 | — | — | 6 | — | — | 4 | — | — | 8 | — | — | 4 | — | — | 2 | — | — | 4.9 | —
13 | WCJ2020-0743 | 紫外线消毒器 | — | ZW36WD17W | — | 264.5 | 佛山市顺德区奥特朗照明电器有限公司 | 佛山市顺德区勒流镇南工业区 | ≥3.00 | — | min.5.26 | — | — | 104.42 | — | — | 0.00079 | 10 | — | <10 | — | — | 2G11(通过) | — | — | 2G11(通过) | — | — | 10 | — | — | 10 | — | — | 6 | — | — | 10 | — | — | 5 | — | — | 5 | — | — | 5 | — | — | 2 | — | — | 1 | — | — | 0 | — | — | 8 | — | — | 0 | — | — | 7.5 | —
14 | WCJ2020-0744 | 紫外线杀菌灯 |  | K 5068 | — | 404.73 | 江苏朗宝供应链管理有限公司 | 江苏省苏州市太仓市科教新城健雄路20号11幢5层 | ≥3.00 | — | min.5.26 | — | — | 104.2 | — | — | 0.00094 | 10 | — | <10 | — | — | 2G11(通过) | — | — | 2G11(通过) | — | — | 10 | — | — | 10 | — | — | 5 | — | — | 10 | — | — | 5 | — | — | 5 | — | — | 5 | — | — | 8 | — | — | 6 | — | — | 10 | — | — | 2 | — | — | 6 | — | — | 7.9 | —
15 | WCJ2020-0745 | 紫外线杀菌灯 |  | Y-38 | — | 161.1 | 中山市首亮科技有限公司 | 中山市古镇镇东兴东路141号3楼之2 | ≥3.00 | — | min.5.51 | — | — | 137.66 | — | — | ＞0.89（无标称值） | 10 | — | <10 | — | — | 2G11(通过) | — | — | 2G11(通过) | — | — | 10 | — | — | 10 | — | — | 7 | — | — | 0 | — | — | 5 | — | — | 5 | — | — | 5 | — | — | 2 | — | — | 0 | — | — | 2 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | 5.8 | —
16 | WCJ2020-0746 | 朗悦复古经典版 紫外线除菌灯 |  | LTP25001036ZWLY | — | 157.84 | 朗德万斯照明有限公司 | 广东省佛山市禅城区工业北路1号 | ≥3.00 | — | min.4.45 | — | — | 97.77 | — | — | 0.00085 | 10 | — | <10 | — | — | 2G11(通过) | — | — | 2G11(通过) | — | — | 10 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | 10 | — | — | 5 | — | — | 5 | — | — | 5 | — | — | 6 | — | — | 10 | — | — | 6 | — | — | 6 | — | — | 8 | — | — | 6.0 | —
17 | WCJ2020-0747 | 紫外线杀菌灯 | SDAG | OG-S801 | — | 358.5 | 佛山市顺德区诗德爱居电器有限公司 | 佛山市顺德区天富来国际工业城 | ≥3.00 | — | min.5.26 | — | — | 125..89 | — | — | 0.00056 | 10 | — | <10 | — | — | 2G11(通过) | — | — | 2G11(通过) | — | — | 10 | — | — | 10 | — | — | 9 | — | — | 10 | — | — | 5 | — | — | 5 | — | — | 5 | — | — | 10 | — | — | 10 | — | — | 4 | — | — | 10 | — | — | 10 | — | — | 9.1 | —
18 | WCJ2020-0748 | 紫外线杀菌灯 |  | PAK570381 | 2020-3 | 318 | 广东三雄极光照明股份有限公司 | 广州市番禺区石壁韦涌工业区132号 | ≥3.00 | — | min.5.51 | — | — | 99.19 | — | — | 0.00045 | 10 | — | <10 | — | — | 2G11(通过) | — | — | 2G11(通过) | — | — | 10 | — | — | 10 | — | — | 0 | — | — | 10 | — | — | 5 | — | — | 5 | — | — | 5 | — | — | 2 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | 8 | — | — | 2 | — | — | 6.4 | —
19 | WCJ2020-0749 | 紫外线杀菌消毒灯 | — | XE36Z | — | 551.4 | 场景物联（深圳）有限公司 | / | ≥3.00 | — | min.5.26 | — | — | 133.96 | — | — | ＞1.09（无标称值） | 10 | — | <10 | — | — | 2G11(通过) | — | — | 2G11(通过) | — | — | 10 | — | — | 10 | — | — | 10 | — | — | 0 | — | — | 5 | — | — | 5 | — | — | 5 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | 6.3 | —
20 | WCJ2020-0750 | 紫外线消毒灯 | — | ZW36WD17W | 2020-7-7 | 268 | 中山市艾特讯照明电器有限公司 | 中山市横栏镇顺兴北路96号 | ≥3.00 | — | min.4.79 | — | — | 91.88 | — | — | 0.00112 | 10 | — | <10 | — | — | 2G11(通过) | — | — | 2G11(通过) | — | — | 10 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | 10 | — | — | 5 | — | — | 5 | — | — | 5 | — | — | 1 | — | — | 2 | — | — | 0 | — | — | 1 | — | — | 0 | — | — | 4.9 | —